## Slide 1
A COMPACT AND WIRELESS LUNG FUNCTION TEST DEVICE FOR VETERINARY MEDICINE
Candidato:
Thomas Carrassi
Relatore: Prof. Raffaele Dellacà
Correlatore: Ing. Davide Bizzotto

## Slide 2: Respiratory Physiology in Horses
Tortora, Derrickson (2016)
Couetil, Hawkins (2013)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
BREATHING FREQUENCY | 12-15 breaths/min | 12-15 breaths/min
TIDAL VOLUME | 6 L | 0.5 L
TOTAL LUNG CAPACITY | 55-60 L | 4-6 L
EXPIRED MINUTE VENTILATION at rest | 60-80 L/min | 6 L/min
EXPIRED MINUTE VENTILATION during exercise | 1600 L/min | 100 L/min
Carrassi Thomas

## Slide 3: Recurrent Airway Obstruction (RAO)
OBTAIN A CORRECT, EARLY
DIAGNOSIS IS DIFFICULT
Couetil, Hawkins (2013)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Up to 80% of adult horses in temperate climates experience RAO once in a lifetime
Symptoms are not evident in horses with mild obstructions
Significantly impact on horse’s performances and life quality
Carrassi Thomas

## Slide 4: Diagnosis Process
Robinson (1999)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Invasive
pulmunar tests
Sedation
Lack of
diagnostic accuracy
Clinical history of
the animal
Notes: SVANTAGGI

## Slide 5: Forced Oscillation Technique (FOT)
DuBois (1956)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Application of pressure oscillations superimposed to spontaneous breathing
Analysis of the mechanical properties of the respiratory system
Carrassi Thomas
    Non-invasive
    Collaboration of the subject is not required
flow
pressure
Pressure
Oscillation Generator
Dissipative properties
Elastic and inertial properties

## Slide 6: FOT on Horses
Young, Tesarowsky (1994)(1997)
Van Erck (2003)(2004)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
    Few studies performed on healthy and pathologic horses
    Results are similar to the one obtained for humans
Carrassi Thomas
However lack of a standards causes current devices to be complex, cumbersome, expensive, and difficult to be applied on horses
Notes: ALTOPARLANTI

## Slide 7: A novel approach
Bizzotto et al. (2021)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
      Proof of concept based on a new approach for FOT delivery in horses was developed at Techres Lab in 2019.
Carrassi Thomas
    Pressure oscillations generator based on a loudspeaker (LS).
    Pressure generator based on a motor and a propeller.
Navajas, Dellacà, Farrè (2014) Patent number: WO 2012/014024 AI
Notes: ALTOPARLANTI

## Slide 8: Aim of the Thesis
Development and validation of a compact, wireless device able to exploit Forced Oscillation Technique to assess the mechanical properties of the airways on horses.
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 9: Requirements
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Kings (2020)
    Superimpose the desired pressure oscillations onto the animal’s breathing
    Accurately measure impedance values according to FOT Guidelines
    Being well tolerated by the animal
    Compact, wireless and portable
    Intuitive and quick measurement process
    Low-cost
Carrassi Thomas
Notes: SOVRAPPORRE

## Slide 10: Device Architecture
Control
Unit (board)
Power Supply
Motor
Control
Pressure and Flow sensors
Monitoring
Unit
Flowmeter
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 11: Motor Unit
Electronic Speed Controller (ESC):
        Inexpensive
        Small and light
        Drives motor speed
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Brushless DC motor:
High dynamic performances
Little maintenance
Sensor-less
Carrassi Thomas

## Slide 12: Air Compression Unit
UPPER PART:
Accelerate the airflow
Reduce turbulences
LOWER PART:
Support for the motor
Allow air suction from ambient
Prevent overheating of the motor
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 13: Device Architecture
Control
Unit (board)
Power Supply
Motor
Control
Pressure and Flow sensors
Monitoring
Unit
Flowmeter
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 14: Pressure and Flow Sensor Unit
PRESSURE AND FLOW SENSORS
Both based on a differential pressure transducer
(ELVR series – First Sensor)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
PNEUMOTACHOGRAPH (PNT):
  Custom 3D printed
  Thin mesh as hydraulic resistance
Carrassi Thomas
∆P

## Slide 15: Device Architecture
Control
Unit (board)
Power Supply
Motor
Control
Pressure and Flow sensors
Monitoring
Unit
Flowmeter
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 16: Monitoring Sensor Unit
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
ABSOLUTE PRESSURE SENSORS MS5637:
Based on piezoresistance;
I2C interface.
TEMPERATURE AND HUMIDITY SENSOR HIH6130:
Based on a capacitive sensing element;
I2C interface.
Carrassi Thomas

## Slide 17: Control Unit and PCB
MICROCONTROLLER:
Dual core Esp32 by Espressif
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Access to wi-fi technology
Programmed with a real time operating system
Embedded on a custom PCB
Powered by a Litium-Polymer battery

## Slide 18: Device Architecture
Control
Unit (board)
Power Supply
Motor
Control
Pressure and Flow sensors
Monitoring
Unit
Flowmeter
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas

## Slide 19: Firmware organization
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
State Machine Paradigm
State Control
Wi-Fi Control
Motor
Control
Notes: Logica di Controllo basata su retroazione con la pressione
P viene campionata nel pneumotacografo dalla parte della apertura verso la maschera x evitare la piccola caduta di P dovuta alla resistenza nel PNT
Poi la P viene mandata all'unità di controllo, basata su un microcontrollore PSoC, il quale la sfrutta per creare in uscita un set point di velocità adeguata da inviare all'ESC che ha il compito di gestire la rotazione del motore.
Nel firmware del microcontrollore è implementato un controllo ad anello chiuso basato su controllore proporzionale integrale.
Inoltre il microcontrollore scambia dati in entrambe le direzioni con un'interfaccia grafica

## Slide 20: Control Logic
ESC
Control Unit
Microcontroller
Pressure
sensor
Speed
Set-point
Closed Loop Controller
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Pressure sampling
Comparison with pressure target and Speed set-point computation
Motor speed modulation
Notes: Logica di Controllo basata su retroazione con la pressione
P viene campionata nel pneumotacografo dalla parte della apertura verso la maschera x evitare la piccola caduta di P dovuta alla resistenza nel PNT
Poi la P viene mandata all'unità di controllo, basata su un microcontrollore PSoC, il quale la sfrutta per creare in uscita un set point di velocità adeguata da inviare all'ESC che ha il compito di gestire la rotazione del motore.
Nel firmware del microcontrollore è implementato un controllo ad anello chiuso basato su controllore proporzionale integrale.
Inoltre il microcontrollore scambia dati in entrambe le direzioni con un'interfaccia grafica

## Slide 21: Control Logic
ESC
Control Unit
Microcontroller
Pressure
Speed
Set-point
Closed Loop Controller
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Pressure sampling
Comparison with pressure target and Speed set-point computation
Motor speed modulation
Notes: Logica di Controllo basata su retroazione con la pressione
P viene campionata nel pneumotacografo dalla parte della apertura verso la maschera x evitare la piccola caduta di P dovuta alla resistenza nel PNT
Poi la P viene mandata all'unità di controllo, basata su un microcontrollore PSoC, il quale la sfrutta per creare in uscita un set point di velocità adeguata da inviare all'ESC che ha il compito di gestire la rotazione del motore.
Nel firmware del microcontrollore è implementato un controllo ad anello chiuso basato su controllore proporzionale integrale.
Inoltre il microcontrollore scambia dati in entrambe le direzioni con un'interfaccia grafica

## Slide 22: Control Logic
ESC
Control Unit
Microcontroller
Pressure
Speed
Set-point
Closed Loop Controller
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Pressure sampling
Comparison with pressure target and Speed set-point computation
Motor speed modulation
Notes: Logica di Controllo basata su retroazione con la pressione
P viene campionata nel pneumotacografo dalla parte della apertura verso la maschera x evitare la piccola caduta di P dovuta alla resistenza nel PNT
Poi la P viene mandata all'unità di controllo, basata su un microcontrollore PSoC, il quale la sfrutta per creare in uscita un set point di velocità adeguata da inviare all'ESC che ha il compito di gestire la rotazione del motore.
Nel firmware del microcontrollore è implementato un controllo ad anello chiuso basato su controllore proporzionale integrale.
Inoltre il microcontrollore scambia dati in entrambe le direzioni con un'interfaccia grafica

## Slide 23: Positive Pressure Working Point
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
The device generates pressure oscillations around a positive value
Motor velocity is modulated around that value, without changing sign
Vtarget
V
V
Notes: Inizialmente pt a pt, però risultati non accettabili a causa della dinamica introdotta dall'ESC che quindi implica l'impossibilità di controllo diretto del motore e una veloce correzione della pressione erogata
Ritrovata linearità tra variazione sinusoidale del set point e generazione onda pressoria sinusoidale
Controllo ampiezza pressione sinusoidale per modificare setpoint velocità
Test in-vivo, ok sopra i 3Hz ma non al di sotto a causa dell'influenza del respiro del cavallo,
implementato un controllo ibrido che comprende closed e open loop. controllo ad anello aperto viene svolto dopo fase di adattamento ad alte frequenze per salvare l'ampiezza e riscalarla per generazione a basse f

## Slide 24: Positive Pressure Offset Control
AMPLITUDE CONTROL
closed loop PI Controller
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
CONTROL at POWER ON
closed loop Integral Controller
AMPLITUDE CONTROL
closed loop PI Controller
BASELINE CONTROL
closed loop PID Controller
Carrassi Thomas
CONTROL at POWER ON
closed loop Integral Controller
AMPLITUDE CONTROL
closed loop PI Controller
BASELINE CONTROL
closed loop PID Controller
Notes: Inizialmente pt a pt, però risultati non accettabili a causa della dinamica introdotta dall'ESC che quindi implica l'impossibilità di controllo diretto del motore e una veloce correzione della pressione erogata
Ritrovata linearità tra variazione sinusoidale del set point e generazione onda pressoria sinusoidale
Controllo ampiezza pressione sinusoidale per modificare setpoint velocità
Test in-vivo, ok sopra i 3Hz ma non al di sotto a causa dell'influenza del respiro del cavallo,
implementato un controllo ibrido che comprende closed e open loop. controllo ad anello aperto viene svolto dopo fase di adattamento ad alte frequenze per salvare l'ampiezza e riscalarla per generazione a basse f

## Slide 25: Software – Graphic User Interface (1)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
        USER INTERFACE:
        Built using web technologies with Electron js
        Cross-platform Desktop Application
        Intuitive and easy to use
Carrassi Thomas
Notes: User interface che viene visualizzata durante l'esecuzione del programma
3 sezioni principali:
1) visualizzazione real time P F DutyCycle
2) sezione per impostare parametri quali freq oscill, ampiezz
3) blocco per svolgere fase di training
inoltre implementato il salvataggio dati per l'analisi offline

## Slide 26: Software – Graphic User Interface (2)
High-level
Control
Data Processing
and visualization
Data
Storage
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
        USER INTERFACE:
        Built using web technologies with Electron js
        Cross-platform Desktop Application
        Intuitive and easy to use
Carrassi Thomas
Notes: User interface che viene visualizzata durante l'esecuzione del programma
3 sezioni principali:
1) visualizzazione real time P F DutyCycle
2) sezione per impostare parametri quali freq oscill, ampiezz
3) blocco per svolgere fase di training
inoltre implementato il salvataggio dati per l'analisi offline

## Slide 27: Software – Data processing algorithm
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Notes: User interface che viene visualizzata durante l'esecuzione del programma
3 sezioni principali:
1) visualizzazione real time P F DutyCycle
2) sezione per impostare parametri quali freq oscill, ampiezz
3) blocco per svolgere fase di training
inoltre implementato il salvataggio dati per l'analisi offline

## Slide 28: In-Vitro Validation (1)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
      AIM
      Evaluate the accuracy of the shape of the pressure waveform
      Evaluate the accuracy of the impedance measurements
    SET-UP
    Device
    +
    Test Object with known mechanical properties
Carrassi Thomas
Notes: Successivamente si è passati ad eseguire i test in vitro per valutare le performance del device soprattutto per quanto riguarda la generazione dell'onda pressoria sinusoidale e per la valutazione delle proprietà meccaniche di un set-up con caratteristiche note
Il set-up è formato dal dispositivo il quale è stato collegato a un test object formato da due componenti:
la prima a resistenza e inertanza note
la seconda con compliance nota

## Slide 29: In-Vitro Validation (2)
PSI mean value is shown
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
      SINEWAVE EVALUATION
      Power Spectral Component
Carrassi Thomas
Pressure Shape Index (PSI)
Frequency (Hz) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
PSI | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11
Notes: Inizialmente si è valutata la componente in frequenza dell'oscillazione tramite analisi spettrale, come possiamo vedere ad esempio nella figura che rappresenta lo spettro di un'oscillazione a 5Hz e infatti è stato ritrovato un picco attorno a questa frequenza
Inoltre è stato utilizzato anche il PSI, un indice che misura lo scostamento da una sinusoide ideale.
Valori sotto 0.1 vengono considerati accettabili e come possiamo vedere in tabella tutti stanno al di sotto rendendo superato questo test

## Slide 30: In-Vitro Validation (3)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
      MECHANICAL PROPERTIES ESTIMATION
      Comparison between theoretical and measured mechanical parameters
Carrassi Thomas
mean value and std over 3 measurements is shown
Notes: Successivamente si è passati alla valutazione dell'accuratezza nell'estrazione dei parametri di resistenza e reattanza tramite l'esecuzione della tecnica delle oscillazioni forzate sul set-up.
I valori teorici del test-object sono stati confrontati con i risultati estratti
Si può vedere nei due grafici di Resistenza e Reattanza a varie frequenze come i risultati stimati siano vicini ai valori teorici. Si può notare come a basse frequenze ci errore max e sia una maggior variabilità dei dati e questo è dovuto ai bassi flussi che impattano negativamente sul rapporto segnale rumore

## Slide 31: In-Vivo study
    POPULATION
    5 Healthy controls
    1 Pathologic horse (SEA)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
    AIM
    Tolerability of the device
    Feasibility of evaluating Rrs and Xrs by FOT in vivo
    PROTOCOL
    Sinusoidal FOT measurements from 1 to 7 Hz
    3 repetitions in different days
Carrassi Thomas
Notes: I test preliminari sono stati svolti presso l'unimi facoltà di veterinaria a Lodi su una popolazione limitata con lo scopo di valutare la risposta dei soggetti e la capacità di stima dei parametri meccanici delle vie aeree.
In figura si può vedere il set-up durante un'acquisizione
In questo protocollo sono state eseguite acquisizioni tramite il nostro dispositivo a varie frequenze per testare il dispositivo in diverse condizioni di funzionamento

## Slide 32: Results (1)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
mean value over 3 measurements is shown for control group and asthmatic horse
Notes: Quindi si è passati a correggere l'errore sistematico giornaliero andando ad analizzare giornalmente la differenza tra il primo giorno e i successivi in modo da rettificare i risultati
In questo modo è stato possibile selezionare una singola soglia per discriminare i due gruppi con buone performance andando a confermare che anche senza sintomi presentano una cronicità con valori di reattanza più bassi rispetto ai soggetti sani.
questo conferma che RAO diversa asma umano ma più simile a COPD umana presentando una separazione dei risultati

## Slide 33: Results (2)
HEALTHY
R: ▬
X: ▬
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Results agree with findings in literature:
  Rrs increases;
  Xrs decreases;

## Slide 34: Results (3)
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
∆Xrs = Xinsp - Xexp
Agrees with consideration on human subjects: ∆Xrs as indicator of EFL in COPD patients.
mean value over 3 measurements is shown for control group and asthmatic horse
Notes: Quindi si è passati a correggere l'errore sistematico giornaliero andando ad analizzare giornalmente la differenza tra il primo giorno e i successivi in modo da rettificare i risultati
In questo modo è stato possibile selezionare una singola soglia per discriminare i due gruppi con buone performance andando a confermare che anche senza sintomi presentano una cronicità con valori di reattanza più bassi rispetto ai soggetti sani.
questo conferma che RAO diversa asma umano ma più simile a COPD umana presentando una separazione dei risultati

## Slide 35: Conclusions & Further Developments
A portable, wireless device has been developed;
In vitro validation demonstrated accuracy of impedance measurement;
Feasibility of discrimination between control group and pathologic horse has been explored.
Conclusions
Further Developments
A clinical study in collaboration with Università degli Studi di Milano and University of Montreal will be soon performed;
Long term evaluation of the influence of external factors;
GUI could be extended to smartphones, with access to a server for data storage.
Introduction
Architecture
Control Logic
User Interface
Validation
Conclusion
Carrassi Thomas
Notes: In conclusione si può dichiarare che è i requisiti di partenza sono stati rispettati in quanto è stato costruito un dispositivo per la valutazione delle caratteristiche meccaniche delle vie aeree che agisce in maniera non invasiva, inoltre è portatile e di facile utilizzo.
La discriminazione dei soggetti malati dal gruppo di controllo è stata eseguita con buone performance sia prendendo in considerazione i cavalli in fase di crisi ma degno di nota è la discriminazione tra gruppo di controllo e cavalli in fase asintomatica.
Inoltre con la valutazione giornaliera è stata ritrovata una somiglianza tra la RAO equina e il COPD umano
Possibili miglioramenti possono riguardare l'utilizzo di altre componenti e migliorie sul pneumotacografo potrebbero essere rilevanti. Ridurre dimensioni e ingombro del macchinario tramite batterie LiPo, comunicazione wireless e progettazione di una scheda di controllo porterebbero a una ancora maggior maneggevolezza del dispositivo
Inoltre uno studio a lungo termine per valutare l'influenza di fattori esterni sulla variabilità giornaliera porterebbe a miglioramenti nella classificazione.

## Slide 36
THANKS FOR THE ATTENTION
Carrassi Thomas